江西师范大学校内采购（集中）

2026年5月生命科学学院实验室设备采购

一、供应商须知：

评标方式：最低价评标法
最高限价：82930元
开标时间：2026年5月27日15时30分
开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

采购组织单位：（招标采购中心）（章）

采购小组成员：吴昊 沈艳菲 申购单位1人

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至招标采购中心开标室，否则响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件电子版U盘一份，中标后递交。

二、采购需求

	编号
	类型
	参数
	数量
	最高限价

	
	通风柜（带水）
	1500*850*2350㎜ 

1.主体结构：整体分上下两部分，主体材质采用宝钢 1.0 实厚冷扎钢板压制成型，整个框架内外层均采用环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化；侧板、门板采用冷轧钢板压制成型，内外层均用环氧树脂静电喷涂高温固化。

2.内衬板和导流板：采用实芯耐腐蚀抗倍特板。

3.升降门为滑轨组合，可无级停留，门框内装配≥5mm厚高透亮钢化玻璃。

4.台面参数：采用25mm厚一体黑胚实芯烧制实验室专用碟形陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型,采用一体碟形阻水边工艺可以有效防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，为保障整体台面的美观度 台面胚体需为黑色，釉面颜色九色可选，为确保产品的稳定性、正截面耐污染性，。

1、实验室专用陶瓷台面表面耐污染性能要求：参照GB/T17657-2022检测要求，检测内容为常用化学试剂，其中包含：氢氧化钙饱和溶液、醋酸丁酯99%、重铬酸钾洗液、氯化钙溶液10%，二氧六环99%，甲酚红85%，乙醇99%，王水，红药水，硝酸银溶液1%等至少达到60项试剂检测，检测污染物接触时长为48h，检测结果符合5级无明显变化；

2、为确保台面水杯开孔正截面耐污染性能要求达标：依据GB/T 17657-2022 4.43检测标准，至少包含:马克笔、指甲油、酱油、碘伏、二氯甲烷99.8%、红墨水、丙酮99.5%等不低于7种试剂，可见面（含正面/截面）检测结果均达5级，符合GB/T 24820-2024标准要求。。

3、为确保实验人员安全台面工艺要求：参照T/CIQA 10-2020，四周一体阻水边高度需达到≥6mm,碟型下凹区域容量需达到≥6L/㎡。

4、为确保台面的吸水率要求达标:依据GB/T24820-2024及GB/T3810.3-2016标准抽检，严格遵循抽检标准流程，需从≥3500块样品基数中随机抽取陶瓷台面（规格1800×900），抽检结果为平均值≤0.1。。     

5、为确保台面的表面质量要求达标：依据GB/T 24820-2024及GB/T 3810.4-2016进行抽检检测，技术要求：至少98%的陶瓷台面其主要区域无明显缺陷，检验结果为100%。

实验室专用陶瓷台面光泽度性能要求：依据GB/T9754-2007《色漆和清漆不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定》标准，检测项目为光泽度60°，检测结果为≥30.4GU。

5.电源控制系统

1.主要指标要求：

工作方法及原理：双变换在线式UPS电源，功率300W,具备手动或自动电池测试功能。

主路输入电压：220V±25%，输入频率：50Hz/60Hz±10%

旁路输入电压：220V±20%面板可设置，输入频率：50Hz/60Hz±5%，面板可设置。

输入功因：＞0.95（如不满足，需加装有源滤波器）。

输入电流谐波：＜4.3%，100%非线性。

直流输入：36VDC

输出电压：220V±0.5%，带一路-48V输出。

输出功率因数：≥0.9。

输出波形：正弦波，具备输出滤波电容容量检测功能，可以实时在线监测输出滤波电容容量，作为UPS内部的重要易损件，可以做到及时预警，杜绝因电容异常造成的宕机风险。

总谐波失真：线性负载≤1.5%，非线性负载≤3%。

输出电压不平衡度：≤0.5%。动态负载电压瞬变：≤±5%(0～100%跃变)。

过载能力：125% 10min，150% 1min

满载效率：≥91%

功换时间：0ms

2.UPS人机操控及远程控制软件；

3.载重系统：

支架1：长1800×宽1200mm，实木框架；弹簧：蛇形弹簧+高弹力绷带，承重均衡，无噪音；脚垫：塑料/金属脚垫，防滑耐磨，离地高度≥50mm；承重：≥360kg；

支架2：长1200×宽600×高750mm；E0级实木板；E0级（甲醛释放量≤0.05mg/m³）；平整细腻，经防火、抗磨处理；防水、防潮、耐磨性能强；不散发任何气味；气压升降具。

4. 基本配置1：通用双面同色保护布，全遮光99%，3套（规格：3300*3000mm； 6500*3000mm； 6000*3000mm）。基本配置2：国产哑光保护油，2桶，20kg/桶，无添加净味三合一，甲醛未检出，0级防霉，I级抗菌，耐擦洗≥6000次。
	1项
	

	
	通风系统
	系统名称：通风柜墙外直排通风系统

系统类型：直排式（无管道回风，直接排至室外）

风机规格：250管道风机（管道直径250mm）

风机类型：轴流风机或离心风机（建议离心式，风压更高）

风量要求：≥1200 m³/h（根据通风柜尺寸确定）

全压要求：≥300 Pa

电压：AC 220V～50Hz

噪音要求：≤55 dB（A）

防护等级：室外安装IP54及以上，室内安装IP44

风机外壳材质：镀锌钢板/不锈钢/耐候塑料（室外建议不锈钢或镀锌防锈）

风机安装位置：室内（管道末端）或室外（外墙悬挂）

控制方式：独立开关/联动控制/调速控制

主管道规格：PVC通风管道，直径250mm

管道壁厚：≥3.2mm（国标中型管）

弯头：PVC材质，90°或45°，与管道匹配，含密封圈

直接头：PVC材质，用于管道加长连接，含密封圈

室内吊箍：金属/塑料管卡，用于管道固定在吊顶或墙面，含膨胀螺丝

防虫网：不锈钢网，安装于室外排风口

室外防雨风帽：建议配置，防止雨水倒灌

变径接头：若通风柜接口与管道直径不匹配时使用

管道密封胶：耐候中性硅酮密封胶，用于接口密封

管道长度：按现场实际测量用量采购

安装要求：管道走向最短、弯头最少原则

管道固定要求：吊箍间距≤1.5米，固定牢固无晃动

密封要求：所有接口密封严密，无漏风

防火要求：PVC管道适用非火灾危险区域，如需防火需换镀锌风管

系统运行平稳、无异常振动、排风顺畅、室外排风口无倒灌

基础配置：新国标1级能效变频，制冷量3520W/制热量5100W，功率820W/1270W，循环风量≥660m³/h，噪音18-42dB，适用15-24㎡，220V。

安装服务要求：本项目所有采购内容（含通风柜、通风系统、支架、保护布、涂料等）均须由供应商完成现场安装、调试及验收，确保可正常使用。报价已包含运输、安装、辅材、调试、税金等一切费用，采购人不再另行支付。s
	1项
	

	
	实验台-中央台
	3600*750*800㎜ 

1、全钢整焊柜，材质：采用1.0mm国标冷轧钢板，宝武集团公司生产。

2、喷涂：阿克苏环氧树脂粉，喷粉厚度60-100u.打磨抛光磷洗高温固化。

3、五金件：DTC阻尼铰链及滑轨，承重强，开关滑行五万次以上。

4、台面：采用国内≥13mm厚优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求：

4.1、按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中硫酸（98%）、硝酸（65%）、乙醇(99%)、40%氢氟酸、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸、77%硫酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。

4.2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准及其他检测方法，满足：静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；抗拉强度≥76Mpa；顺纹抗压强度≥176Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率：0.8%；24h吸水率：0.2%；密度：1.44g/cm3；表面耐水蒸气：5级；无变化；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度：＞4级；洛氏硬度：122；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；负荷变形温度（弯曲应力1.8Mpa）：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向0.04横向0.05；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度：＞9H;表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.8-4.9mm；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*1012；表面电阻≤4.7*1012；线膨胀系数≤2.3*10-5；弯曲强度≥141Mpa；弯曲弹性模量：≥8790Mpa；悬臂梁无缺口冲击强度＞70KJ/㎡；

4.3、氙灯老化：按照GB/T 16422.2-2022检测方法，102min循环光照，辐照度0.51W/㎡@340nm，黑标温度65℃，体箱温度38℃，相对湿度50%RH,氙弧灯老化1450小时以上测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。

4.4、参照 EN71-3：2019+A1:2021采用ICP-OES，LC-ICP-MS或GC-MS进行分析，铝、锑、三价铬、六价铬、铅、钴等不少于19项特定元素测试结果为未测出。

4.5、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；

4.6、甲醛迁移量:参考EN 13130-1:2004 &CEN TS 13130-23:2005方法,采用UV-Vis进行分析，检测结果满足限值要求≤15mg/kg;

4.7、三聚氰胺迁移量：参考EN13130-1:2004 &CEN TS 13130-27:2005方法,采用HPLC进行分析三聚氰胺迁移量，结果为未检出；

4.8、放射性检测要求:通过SGS检测中心依据GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，放射性核素限量内照射指数与外照射指数检测结果均小于0.1。

4.9、台面板通过氟、溴、碘卤素含量检测，测试结果均要求为ND(未检出)。

4.10、台面参照ISO 21702:2019的抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：（1）甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.3、抗病毒活性率≥94%；（2）甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.2、抗病毒活性率≥93%；（3）脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株抗病毒活性值≥0.4、抗病毒活性率≥59%。

4.11、环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.006mg/m³；参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，燃烧性能等级结果达B1（C)级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级；烟气毒性项目符合t1级要求。2）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》作为判定依据进行检测，水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

4.12、检测依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》,要求甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥20%；有害物质检测要求：检测参照 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，满足8种有害物质含量铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均≤1.2mg/kg。

4.13、依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测抗霉菌等级≤0级；依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于17种的菌种抗菌率≥99.99%。


	
	

	
	中央试剂架 
	产品名称
中央试剂架（实验室专用）

外形尺寸
长2870mm × 宽380mm × 高800mm (误差≤5%)

结构形式
双层设计（上下两层承重层板）

层板材质
8mm厚钢化玻璃层板（双层配置）

层板要求
钢化玻璃，倒角磨边处理，承重均匀，符合GB 15763.2-2005

立柱/框架材质
铝合金型材（表面静电粉末喷涂或阳极氧化处理）

框架厚度
≥1.5mm（铝型材壁厚）

高度调节
层板高度可调节（每层独立调节）

插座配置
含单五孔插座（国标，10A，250V）

插座数量
默认每侧立柱或每层配置数量需明确（两侧立柱各1个，中间2个）

插座安装位置
立柱侧面

插座品牌要求
带3C认证

电源线
含插座内部接线，预留接线端子或引线（长度需明确）

防护要求
插座带防水盖/防溅盒（实验室环境建议）

其他配件
含安装螺丝、固定件、防撞胶粒、端盖等

表面处理
铝合金本色或喷塑

执行标准
符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》
	1项
	

	
	实验台-边台
	3600*750*800㎜，参数同上全钢实验台-中央台
	1项
	

	
	实验台-边台
	3500*750*800㎜，参数同上全钢实验台-中央台
	1项
	

	
	三口水龙头+PP中水盆
	PP水槽：555*455㎜ 

水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚＞5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、己烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。

（2）紫外老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），色牢度等级≥4级。（1）邵氏硬度：依据GB/T2411-2008标准，检测结果≥70D。

（3）抗压强度：依据GB/T 1041-2008标准，检测结果≥80MPa。（4）弯曲强度：依据GB/T 9341-2008标准，检测结果≥80MPa。

实验室化验水龙头

龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

（1）耐液体化学试剂性能：依据GB/T 11547-2008标准，需包含硼酸溶液（30%wt）、氟硼酸溶液（50%wt）、氢溴酸（AR40%）、甲酸溶液（40%（w/w））、L-酒石酸溶液（50%（w/v））、单宁酸溶液（20%）、氢氧化钠溶液（50%）、碳酸钾溶液（50%（w/w））、硫代硫酸钠溶液（10%（100g/L））、碳酸钠饱和溶液、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（20%（200g/L））、硫酸钠溶液（10%（100g/L））、硫酸铵溶液（5%）、工业酒精（95%）、正丙醇（99.5%）、正丁醇（AR99.5%）、苯甲醛（AR99%）、乙二醇甲醚（AR99.5%）、乙二醇乙醚（AR99%）、环戊酮（ AR97%）、N,N-二甲基环己胺（98%）、甲酰胺（AR99%）、乙酸甲酯（AR98%）、己二酸二乙酯（AR99%）、乙酸丁酯（AR99.5%）、乙酸戊酯（AR99%）、异戊烷（99%）、三氯乙烯（AR99%）、汽油95号、优级真空泵油68号、L-AN15高级机械油、刚果红指示剂（1%（w/v））、溴酚蓝指示剂（10g/L）、苯甲腈（99%）等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，检测结果均为无变化。

（2）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。（3）连接软管抗弯曲性：依据GB/T 23448-2019标准，连接软管应通过360°弯曲性试验，检测结果椭圆度≤7.6%。

（4）连接软管耐压性：依据GB/T 23448-2019标准，经过耐压性能检测，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。
	1项
	

	
	PP滴水架 
	500*400mm，高密度PP材质，27棒，耐酸碱，耐腐蚀。

本项目所有实验台（中央台、边台）、中央试剂架、三口水龙头+PP中水盆及PP滴水架，均须由供应商完成现场安装、调试及验收，确保可正常使用。报价须包含运输、安装、辅材、调试、税金等一切费用，采购人不再另行支付
	1项
	

	
	实验室台柜配套设施设备
	1）PP-R冷水管
dn20 
100m

PVC-U排水管（支管）
dn50
    100m

材质
无规共聚聚丙烯（PP-R）

公称外径
dn20 / dn25 / dn32

公称压力
1.25MPa（S4系列）

壁厚（dn20）
≥2.0mm

壁厚（dn25）
≥2.3mm

壁厚（dn32）
≥2.9mm

颜色
蓝色线条标识

执行标准
GB/T 18742.2-2017

适用温度
0-40℃

卫生标准
符合GB/T 17219-1998生活饮用水输配水设备安全性评价标准

2）PVC-U排水管

材质
硬聚氯乙烯（PVC-U）

公称外径
dn50 / dn75 / dn110

壁厚（dn50）
≥2.0mm

壁厚（dn75）
≥2.3mm

壁厚（dn110）
≥3.2mm

颜色
白色/灰色

执行标准
GB/T 5836.1-2018

适用温度
0-50℃

环刚度
≥4kN/m²

3）电线：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 2.5mm²

无氧铜导体，铜含量≥99.95%，额定电压450/750V，绝缘厚度≥0.8mm，符合GB/T 5023.3-2008，3C认证，红色，100米

4）穿线管：PVC电工套管 DN20，中型管，壁厚≥1.2mm，阻燃等级V0，符合JG/T 3050-1998，数量，40米。PVC接线盒 86型暗装，深度≥50mm，含敲落孔，阻燃，符合GB/T 17466.1-2019，10个。管卡/锁扣 DN20，PVC/金属，适配20mm管径，

数量，20套。

5）配电箱及开关电器类

漏电保护器 2P：

20A额定电流，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s，分断能力≥6kA，3C认证。数量，2个。

微型断路器（空开）1P：

16A，C型脱扣曲线，分断能力≥6kA，3C认证；数量，3个

微型断路器（空开）1P：

20A，C型脱扣曲线，分断能力≥6kA，3C认证；数量，2个

6）含安装：供应商须完成所有水管（PP-R热熔连接）、排水管（PVC-U粘接）、电线（穿管敷设、接线、压接）、接线盒（墙面暗装）、配电箱（开关组装、接线、通电测试）的现场安装及调试，确保正常使用，包工包料。
	1项
	

	
	插座面板
	产品名称
国标五孔插座（暗装/明装）

规格类型
五孔插座（二三插组合）

执行标准
GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座》

额定电压
220V

额定电流
10A

面板材质
PC阻燃材料（阻燃等级V0或V2级）

面板颜色 白色

面板尺寸
86型（86×86mm）标准规格

触点材料
锡磷青铜 / 纯铜镀镍（插拔顺畅，抗氧化）

内部结构
一体式铜条结构，减少发热

安装方式
明装

认证要求
3C强制性产品认证

寿命要求
正常插拔≥10000次
	1项
	

	
	精密仪器房
	1)双层磨砂玻璃隔墙（含1500mm磨砂玻璃移门）:

尺寸（长4356mm高3500mm）

玻璃规格
8mm + 8mm 中空双层玻璃，双面磨砂处理

中空厚度
中空层12mm–20mm

玻璃工艺
钢化磨砂玻璃，双面磨砂均匀，不透影

隔墙结构
铝合金/不锈钢边框固定，含上下轨道

移门数量
1樘

移门类型
磨砂玻璃移门（长度1.5米，同材质，双面磨砂）

移门开启方式
吊轨或地轨（需明确，默认吊轨静音滑动）

五金配件
含不锈钢轨道、滑轮、防撞条、密封胶条、门锁

玻璃安全要求
符合GB 15763.2-2005钢化玻璃标准，破碎后呈颗粒状

隔音性能
中空结构，隔音≥30dB（视中空层及密封工艺）

安装方式
现场组装，与地面/天花/墙体固定牢固

玻璃边缘倒角处理，无毛刺；磨砂面不可刮花、不可手印残留

2)单层磨砂玻璃门:

洞口尺寸
宽1200mm × 高2100mm

玻璃类型
单层钢化磨砂玻璃

玻璃厚度
建议10mm

磨砂要求
双面磨砂

门类型
平开门

开启方式
推拉式

五金配件
含门夹、拉手、地弹簧（或合页）、门锁

玻璃安全要求
符合GB 15763.2-2005钢化玻璃标准

边缘处理
倒角、磨边，无锐边

安装方式
现场安装，门框与墙体/隔墙可靠固定

3)其他要求：600×600×0.6mm铝扣板，11个，轻钢龙骨，A级防火，符合国标。

4）双层中空双面磨砂玻璃隔墙（含1500mm吊轨移门）+1200×2100mm单层10mm双面磨砂玻璃平开门+600×600×0.6mm铝扣板吊顶11块（含轻钢龙骨，A级防火），含现场安装调试，包工包料，交钥匙交付
	1间
	

	
	灯具
	功率
48W ± 2W

光通量
≥4800 lm（光效≥100 lm/W）

色温
 5700K（白光）

显色指数（Ra）
≥80

电压
AC 220V～50Hz

功率因数
≥0.9

安装方式
嵌入式（适配600×600mm铝扣板吊顶） / 吸顶式 / 吊线式 默认嵌入式

灯具尺寸
595×595mm 或 600×600mm（与扣板模数一致）

灯体材质
铝合金边框 + 亚克力/PS扩散板

防护等级
IP20（室内常规）

寿命
≥30000小时

认证要求
3C认证，符合GB 7000.1-2015

调光功能 不调光

本项目所有灯具均须由供应商完成现场安装、调试及验收，确保可正常使用。报价须包含运输、安装、辅材、调试、税金等一切费用，采购人不再另行支付。
	1项
	


备注说明：
本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

[image: image1.jpg]0420

I
. 2

ﬁ ¥ oww wyx SUTHRE | =

‘ (900 1500

-
l — ] 307
. i gg {M %%%%% o
o0 - > . =
o o B X 3% & S =
¥ AU
o | s @5
| \ 3
- \
1500
| s0 - S 1500
‘* - mER 2
24 W% %8
£3) i
11635
1508%

BEIME A Bt F

1500

001 Hi x| il

B 5

B

0420





1508实验室平面图1
[image: image2.jpg]0420

2/ [0 2/0/

= S
=
SIS MEEE:= w
% )fE Lﬁlj D) ap N
EVES 7fE : ‘ D 0 g
¥ i
*ﬁ;@j —— KB Tt ﬁ i g
) 1400 —+—1500—+E5 1357 —+ 7501 £ 1
7 A £ CO T
N LS N — D
Xz 2400 . =
\ A m
| | 45 Wi | | |

1508%=




1508实验室平面图2
[image: image3.jpg]6422

1 1770 N 3236 , 60
SLJ@ 2 ~ =+ +
o
@RIIDNC D
2 ?
HICIDREH D
[ 6401 900
—a
g
= g =2
: )k || s
1000 | +—
— N .
4200 %T 40
REEDHARE LskBIL, Ak B
800 o
o
(=2}
, E

5816

1506%




1506实验室平面图
三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供设备提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点

6、交货期：合同签订后15天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

