江西师范大学校内采购（集中）

江西师范大学连续流智造江西省实验室（赣江实验室）价格评估项目

一、供应商须知：

评标方式：综合评分法
最高限价：70000元
开标时间：2026年8月14日15时30分

开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

采购组织单位：（招标采购中心）（章）

采购小组成员：吴昊 沈艳菲 申购单位1人

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在投标文件每页盖章，在开标时间前送至江西师范大学瑶湖校区先骕楼5楼513室（招标采购中心评标室），并进行投标人签到，现场开标，开标需查验投标代理人身份证，未按上述条款执行的投标人响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件（需签字盖章后的扫描件）和word文件电子版U盘一份，中标后递交。

入校报备：入校报备请联系张天锦老师，联系电话18046760288。
二、采购需求

	编号
	类型
	品牌
	型号

规格
	参数
	数量
	单位
	单价最高

限价（元）
	总价最高限价（元）

	
	连续流智造江西省实验室（赣江实验室）价格评估项目
	
	实验室二期工程拟使用的1.3万平方米专用大楼，由江西师范大学在学校瑶湖校区先骕楼与方荫楼之间的空地先行建设，已于实验室批复前建成。二期工程专用大楼交付后，需进行内部实验基础改造（主要用于实验台定制、通风系统、气路系统、温控系统等），改造费用约2000万元，分两年进行，每年改造费用1000万元。设备购置5000万元（详见下表）
	中标人需出具正式的评估报告书，并配合送江西省科技厅备案直至备案完成。
	1
	项
	70000
	70000


备注说明：
本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。
实验室改造投资预算

单位：元

	序号
	产品

名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	实验台
	规格：（根据实际长度）*600*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。柜体：柜体基材采用材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，内外两面电镀锌，表面均经水洗处理，环氧树脂静电喷涂厚度≥75μm。柜门/抽屉面板：柜门及抽屉面板采用高品质材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂材质柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨。抽屉装置：抽屉导轨采用三节式静音导轨，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞。
	100
	米
	1850
	185000

	2
	实验台
	规格：（根据实际长度）*750*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。同上。
	600
	米
	2200
	1320000

	3
	仪器台
	规格：（根据实际长度）*900*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。2.采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。柜体：柜体基材采用材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，内外两面电镀锌，表面均经水洗处理，环氧树脂静电喷涂厚度≥75μm。柜门/抽屉面板：柜门及抽屉面板采用高品质材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂材质柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨。门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。抽屉装置：抽屉导轨采用三节式静音导轨，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞。
	150
	米
	2700
	405000

	4
	仪器台-角柜
	规格：1200*1200*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。同上。
	40
	台
	3300
	132000

	5
	中央台
	规格：（根据实际长度）*1500*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。柜体：柜体基材采用材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，内外两面电镀锌，表面均经水洗处理，环氧树脂静电喷涂厚度≥75μm。柜门/抽屉面板：柜门及抽屉面板采用高品质材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂材质柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨。抽屉装置：抽屉导轨采用三节式静音导轨，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞。
	150
	米
	4300
	645000

	6
	通风柜
	规格：1800*850*2350；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm。内衬板和导流板：采用实芯耐腐蚀抗倍特板。主体结构：整体分上下两部分，采用冷轧钢板压制成型，整个框架内外层均采用环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化；侧板、门板采用冷轧钢板压制成型,内外层均用环氧树脂静电喷涂高温固化。升降门为滑轨组合，可无级停留，铝合金门框内装配≥5mm厚钢化玻璃。照明：采用LED光源日光灯，用全钢灯罩固定，下置灯罩玻璃，透明硅胶固定。
	250
	台
	14850
	3712500

	7
	天平台
	规格：1000*600*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。主体结构：柜体采用1.0m厚镀锌钢板折边焊接而成，整个柜体纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。内置减震装置。台面：台面分为两部分，搁置天平用的为60mm厚大理石台面，具它部分采用12.7实芯理化板台面。
	20
	台
	3000
	60000

	8
	实验台-试剂架
	规格：（根据实际长度）*250*750；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。层板：8mm钢化玻璃。立柱：立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。护栏10*1.0mm空心不锈钢管。支撑件：镀锌冷轧钢板冲压成型，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。支撑件悬挂于立柱上，上下可自由调节。电源10A防溅插座。
	500
	米
	800
	400000

	9
	中央台-试剂架
	规格：（根据实际长度）*400*750；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。同上。
	95
	米
	1000
	95000

	10
	实验台-吊柜
	规格：（根据实际长度）*300*1000；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。材质：冷轧钢板，酸洗磷化后静电粉末喷涂处理。结构：双开门，内置一块活动层板，高度可调。配件：钢制倒挂片固定于试剂架立柱上。
	500
	米
	1300
	650000

	11
	中央台-吊柜
	规格：（根据实际长度）*550*1000；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。同上。
	80
	米
	2200
	176000

	12
	水龙头+水槽
	水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不能有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部需有导流线；
	70
	套
	850
	59500

	13
	洗眼器
	主体:加厚铜质H59-1；洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯；防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并需可降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成；前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质；供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管；洗眼量：≥6L/min；
	60
	套
	1100
	66000

	14
	滴水架
	规格：450*120*630mm。材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm；接水底部：中间设有排水孔；可拆卸式滴水棒，滴水棒27根；安装方式：壁挂式/台式。
	60
	套
	400
	24000

	15
	净气聚风万向罩
	三节，采用铝合金材料制作，关节采用高密度PP材质，可360度旋转调节方向；每个关节处都以不锈钢螺丝固定；304不锈钢连接杆，配大口径透明罩口。净气聚风万向罩必须符合以下技术要求：a.外观要求：部件色泽应基本一致，表面光洁，无毛刺、色斑及明显划痕等缺陷；塑料件成型完整，外形圆正，无明显色斑、缩痕、开裂、机械损伤等影响使用的不良现象；边口的切边应完整，无倾斜、毛边和快口现象；铆接应饱满、平滑、无明显间隙和毛刺、开裂等影响空白点固的缺陷。b.风门要求：调整灵活，可任意角度定位；关闭时最大漏风间隙≤0.2mm；风门开启后，通风有效面积应≥0.3dm2，捕风有效面积≥10dm2。
c.调节关节要求：每个关节应松紧可调，调节灵活，锁固可靠；以固定架为中心，最大活动半径≥1570mm。d.耐高温性：主要零部件在110℃环境下，经1h耐高温试验后，应无影响使用性能的缺陷。e.风罩要求：螺纹无滑牙、烂牙等现象；常温下，经0.5J冲击试验三次后，任一部件不应有破裂等影响强度的现象。f.耐化学性：常温下，经硫酸、硝酸、氢氧化钠各30%的稀释液，各自擦试主要部件表面5min后洗净，应无明显变形、脱色和影响性能的缺陷。承载强度要求：经700N拉力试验后，各关节、风罩连接应无影响使用的缺陷。
	70
	台
	2100
	147000

	16
	学生位+凳子
	规格：1100*700*750
	250
	套
	1600
	400000

	17
	货架
	规格：900*500*2000；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。材质：采用高强度钢板为主材，需经过切割、冲孔、折弯等工艺制作；层板：卡扣式固定，高度可调。
	100
	组
	1200
	120000

	18
	货架
	规格:1300*500*2000；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。同上。
	2
	组
	1500
	3000

	19
	危化品柜
	规格：900*450*1650；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层，可有效隔离热源；厚度：优质冷轧钢板经过点焊接；钢琴式铰链，启闭180度；须具有50mm高的防漏液槽并有警示标签；装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重≥120kg；柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂；配置机械锁。
	25
	台
	6000
	150000

	20
	智能试剂存取设备及配套设施
	每套带12个智能柜
	5
	套
	600000
	3000000

	21
	PP药品柜
	规格：900*450*1800mm。材质：优质冷轧钢板，模具化加工，金属表面经经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末，并经高温固化在表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。结构：柜门为上带玻璃门，下为整钢板。可调活动层板。
	60
	套
	2700
	162000

	22
	紧急喷淋复合洗眼装置
	主体：SUS304不锈钢。冲淋器：SUS304不锈钢；需可用于冲洗全身；洗眼器：SUS304不锈钢，需可用于清洗眼部、面部、手部等部位；特种镜面D300mm直径洗眼盆。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，喷水需成雾状泡沫。需带脚踏板，节省拧开关的时间。
	20
	套
	3600
	72000

	23
	钢制线槽插座
	国标五孔插座10A
	500
	组
	100
	50000

	24
	实验凳
	钢质实验凳，旋转升降，带滑轮
	100
	个
	160
	16000

	25
	通风系统
	玻璃钢离心风机：风机F4-72-7A：转速：≥1450r/min；全压：≥1050Pa；风量：≥10000M3/h；功率：≥7.5KW。中国能效标识：≤3级能效等级。噪声（比A声级）：≤27dB。机械运转试验：振动速度有效值mm/s≤4.6。活性炭吸附净化设备：风量：≥10000M3/h；防火阀：70℃防火阀。密闭阀（电动风阀）：采用PP材质制作并且有记忆功能,可调节每个通风末端的压阻平衡，电动密闭阀接到终端设备通风开机指令，阀门打开，接到终端设备通风关机指令，阀门关闭。手动风阀：采用PP材质，是用来手动调整阀门，使用通风系统终端风量平衡，前期调试风量调整好后基本保持不动。PP阻燃管/PP风管:深灰颜色；外观无明显变色，样品表面无开裂碎渣现象为合格；变频控制箱：含电器控制系统，加厚钢制，喷涂防腐，含输入输出模块、继电器等。变频器：7.5kw；变频器采用数字变频调速，根据不同的实验要求控制风量。PLC智能控制器：可编程控制器主要由CPU模块、输入模块、输出模块和编程器组成
	70
	套
	90000
	6300000

	26
	A楼集中供气系统
	不锈钢钢瓶接头:SS316L。不锈钢高压金属软管:SS316L。半自动切换系统2*2:不锈钢材质，表面电阻率（防静电），配电接点压力表。不锈钢管:3/4"，无缝管，316L不锈钢材质，壁厚1.64mm，BA级，光亮退火。不锈钢管:1/4"，无缝管，316L不锈钢材质，壁厚0.89mm，BA级，光亮退火。焊接三通:U-3/4-1/4-3/4"，SS316L，连接方式:焊接三通。焊接三通:U-1/4-1/4-1/4"，SS316，连接方式:焊接三通。焊接弯头:LR-3/4"，SS316L，连接方式:焊接弯头。焊接弯头:UT-3/4-1/4，SS316L，连接方式:焊接变径大小头。二级减压阀:不锈钢材质，表面电阻率（防静电），含压力表。低压球阀:SS316L，1000psi，卡套连接。不锈钢接头:1/8"宝塔头，MC，SS316L，减压阀连接接头，仪器连接接头。气体泄漏报警主机（带备用电，RS-485模块）:催化燃烧式/电化学式；准确度:±3%LEL(可燃气体)/±3%FS(有毒气体)；供电电源:24VDC(正常工作电压范围：10～30VDC，输出信号:三线制4-20mA/二线制4-20mA(有毒气体)。气体泄漏探测器:（有毒、可燃、含氧量），结构材料压铸铝，防爆标志ExdIICT6Gb，防护等级P66，接螺纹M20*1.5内螺纹、G3/4(选配)，输出信号4-20mA、RS485。低压报警主机:RY含压力传感器，电压:AC100V~240VAC，气压监测点数:1~8路，触摸屏现场设置。不锈钢面板:80*130mm，定制阀门面板。铝合金管码:1/4"，3/4"，氧化处理，防火，含U型轨道，封头。氩弧自动焊、人工:世伟洛克焊机，含自动氩弧焊机，焊把，高纯氩气，人工差旅。防爆风机:320mm。安装辅材及配件:信号线、钢瓶固定架、标签等
	1
	批
	1350000
	1350000

	27
	B楼集中供气系统
	不锈钢钢瓶接头：SS316L。不锈钢高压金属软管：SS316L。一级减压阀：不锈钢材质，P1：200bar，P2：10bar，表面电阻率（防静电），配电接点压力表。半自动切换系统：不锈钢材质，P1：200bar，P2：10bar，表面电阻率（防静电），配电接点压力表。不锈钢管：1/2"，无缝管，316L不锈钢材质，壁厚0.89mm，BA级，光亮退火。不锈钢管：1/4"，无缝管，316L不锈钢材质，壁厚0.89mm，BA级，光亮退火。焊接三通：U-1/2-1/4-1/2"，SS316L，焊接。二级减压阀：不锈钢材质，表面电阻率（防静电），含压力表。低压球阀：SS316L，1000psi，卡套连接。不锈钢接头：1/8"宝塔头，MC，SS316L，减压阀连接接头，仪器连接接头。气体泄漏报警主机（备电，带RS-485)：催化燃烧式/电化学式，准确度:±3%LEL(可燃气体)/±3%FS(有毒气体)，供电电源:24VDC(正常工作电压范围：10～30VDC，输出信号:三线制4-20mA/二线制4-20mA(有毒气体)。氧气含量探测器：结构材料压铸铝，防爆标志ExdIICT6Gb，防护等级P66，接螺纹M20*1.5内螺纹、G3/4(选配)，输出信号4-20mA、RS485。低压报警主机：RY含压力传感器，电压:AC100V~240VAC，气压监测点数:1~8路，触摸屏现场设置。不锈钢面板：80*130mm，定制阀门面板。铝合金管码：1/4"1/2"，氧化处理，防火含U型轨道，封头。氩弧自动焊、人工：含自动氩弧焊机焊把，高纯氩气，人工差旅。防爆风机：320mm。
	1
	批
	300000
	300000

	合计
	20000000


二、设备投资情况

依托江西师范大学现有仪器设备，建设实验室共享设备平台，同时购置新设备以完善公共平台和基础平台建设，确保满足实验室建设的设备需求。新购设备将重点用于弥补平台短板和推进高精度科研的设备配置，各年度设备投资计划如表2所示。
表2 设备投资计划
	设备名称
	规格型号
	单价
	数量
(台套)
	总价
(万元)
	小计
(万元)
	预计采购时间

	400MHz核磁共振波谱仪
	BRUKER/AVANCE NEO 400
	300
	1
	300
	1200
	2026年

	600MHz核磁共振波谱仪
	BRUKER/AVANCE NEO 600
	800
	1
	800
	
	

	在线红外光谱仪
	METTLER TOLEDO ReactIR 702L
	100
	1
	100
	
	

	高效液相色谱仪
	安捷伦/1260Infinity II
	40
	5
	200
	1800
	2027年

	四极杆飞行时间液质联用系统
	1290 Infinity II-6546
	200
	1
	200
	
	

	超高效液相色谱质谱联用仪
	1290 Infinity II-Ultivo
	100
	2
	200
	
	

	电感耦合等离子体质谱仪
	8900 (ICP-MS/MS)
	250
	1
	250
	
	

	气相色谱质谱联用仪
	GC-MS
	50
	3
	150
	
	

	气相色谱仪
	HS-GC-FID
	50
	6
	300
	
	

	连续流电化学反应器
	G1-SiC-5FM
	50
	1
	50
	
	

	在线拉曼光谱仪
	METTLER TOLEDO ReactRaman 802L
	100
	1
	100
	
	

	全自动实验室反应量热器
	METTLER TOLEDO RC1mx
	250
	1
	850
	
	

	绝热加速量热仪
	杭州仰仪科技TAC-500A
	100
	1
	100
	
	

	超高效液相色谱仪
	LC-VWD(在线分析液相）
	50
	4
	200
	1000
	2028年

	差示扫描量热仪
	METTLER TOLEDO 
DSC 5+
	50
	1
	50
	
	

	在线核磁共振分析仪
	Magritek

Spinsolve 80
	200
	1
	200
	
	

	激光粒度分布仪
	Mastersizer 3000+ Ultra
	200
	1
	200
	
	

	超临界流体色谱仪
	1260 Infinity Ⅱsfc
	100
	2
	200
	
	

	高分辨质谱仪
	Waters Xevo G2-XS QTof 高分辨质谱
	150
	1
	150
	
	

	粒子图像测速系统
	Dantec MicroPIV

来源：北京麦迪光流测控技术有限公司

来源链接：https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101908/C100683.htm
	100
	1
	100
	600
	2029年

	正相高效液相色谱仪
	1290 Infinity III LC-DAD（正相）
	50
	4
	200
	
	

	超精密微纳3D打印设备
	PL-3D150
	150
	1
	150
	
	

	气液固催化剂筛选评价装置
	欧世盛EMC-2
	50
	1
	50
	
	

	超快速高效液相色谱仪
	日本岛津LC-40D XR
	100
	1
	100
	
	

	制备型液相色谱
	1290 Infinity II 制备LC/MSD
	100
	1
	100
	400
	2030年

	模拟移动床色谱
	AZURA SMB Pilot Systems
	200
	1
	200
	
	

	3D打印机
	湖南华曙FS273M
	100
	1
	100
	
	

	合计
	46
	5000
	5000
	


三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供产品提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。（技术参数中与此条款质保年限不一致的，以最高质保年限为准）。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后7天内完成项目的交付、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

	投标报价表

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

	评分点
	评审内容
	分值（35分）

	报价分
	所有投标人的报价去除最高报价和最低报价的平均值为基准值，投标人报价离基准值最接近的得10分，第2接近的得9分，以此轮推，排序10名以后的投标人均的1分。
	10分

	项目负责人

（仅1人担任）
	具有人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）工程相关专业高级工程师职称证书的得5分，具有工程相关专业中级工程师职称证书的得3分；具有工程相关专业初级工程师职称证书的得1分；

提供证书复印件编入投标文件。
	5

	
	持有人社部、国家发改委联合颁发有效的注册咨询工程师（投资）注册证书，注册于本响应单位的，证书在有效期内，得5分；

提供证书复印件编入投标文件。
	5

	技术人员
	持有人力资源社会保障部与住房和城乡建设部联合颁发的有效一级造价工程师注册证书，得2.5分，最高得5分。

提供证书复印件编入投标文件。
	5

	技术人员
	具有人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）工程相关专业高级工程师职称证书的得2.5分，具有工程相关专业中级工程师职称证书的得1分，本项最高5分；

提供证书复印件编入投标文件。
	5

	体系认证
	具有ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书。每个证书1分，最高得3分。

提供证书复印件编入投标文件。
	3

	业绩
	供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担类似项目（采购咨询、造价咨询、第三方评估咨询）的，每个业绩的1分，最高得2分。

提供业绩合同复印件编入投标文件。
	2



